自流井区第二人民医院

关于内镜清洗工作站、纯水机、储存柜、转运车设备院内招标采购项目参数

一、内镜清洗工作站

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 材质要求 | 槽体及背板：使用优质ABS+PMMA等高分子复合材料，一次吸塑成型；设备整体高度按设计图纸设置，板材厚度≥5mm，台面厚度≥90mm。 |
| 照明系统 | 顶灯：220V/3W（照射台面）；腰灯：12V/3W（照射清洗槽内）。 |
| 柜体支架 | 6 系医用高强度铝合金型材，可拆卸式连接件连接，无焊接；材料厚度≥2mm。 |
| 柜门板 | 医用 PVC 全包覆，无金属边框外露，防消毒液侵蚀。 |
| 智能操作屏 | ≥7 寸液晶彩色全触摸显示屏，对角线长度≥17.78CM，非按键操作，内嵌式倾斜安装，防水。 |
| 核心功能 | 智能控制系统（含多功能自动灌流器、内镜中心集成管理系统），需具备医疗器械注册证。 |
| 灌流器参数 | 注液 / 灌流流量：3200ml/min（±20ml/min）；酶洗 / 吸引流量：1980ml/min（±20ml/min）。 |
| 显示功能 | 中文大字体显示清洗时间、灌流状态、倒计时等，全触摸操作。 |
| 计时功能 | 最大计时范围 99min59s，误差为 0。 |
| 软件要求 | 提供内镜清洗工作站液晶控制自动灌流器软件计算机软件著作权登记证书。 |
| 高压水 / 气枪 | SU304 不锈钢一次性压铸成型，螺纹旋转接口，把手式出水按钮。 |
| 水龙头 | SUS304 不锈钢，360 度旋转，冷热水独立控制，连接管为 304 不锈钢丝编织软管。 |
| 高压供水器 | DC12V 电源，水压调节范围≥0.3MPa，储水量≥1.5L。 |
| 水处理器 | 内置 3 根滤芯串联，过滤精度≤0.1μm。 |
| 中心气体处理器 | 两级过滤（精度≥5μm、≥0.3μm），气压调节 0.15-0.85MPa，压力表精度≤0.02MPa。 |
| 空压机 | 供气压力≤0.75MPa，供气量≥60L/min，储气量≥30L，噪音≤50dB (A)，功率≥750W。 |
| 电源控制系统 | 专业电源板集成设计，支持≥8 套灌流系统，输出电压 12V，带独立接地保护。 |
| 人性化设计 | 设备倾斜 84° 角，槽体底部凸筋设计，干燥台星型凸起，台面防泛水边。 |
| 气体解析系统 | 通过下水总管或专用通道排除消毒液挥发气体。 |

二、内镜纯水机

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 产水水质 | 纯水电导≤15μs/cm，终末漂洗纯化水菌落总数≤10CFU/100mL，符合 WS310.1/2/3-2016 及 WS507-2016 标准。 |
| 产水量 | ≥150L/H（25℃）。 |
| 控制系统 | 可编程 PLC 控制，全自动运行；一键式臭氧消毒系统，带密码操作界面。 |
| 监测功能 | 在线监测原水 / 纯水水质，超标报警；记录高压泵、电磁阀使用数据，耗材更换声光报警。 |
| 控制屏 | ≥7 寸全彩触摸屏，支持数据存储、故障查询、定时开关机。 |
| 反渗透系统 | 单级反渗透，原装进口膜元件，产水量≥300L；无死腔膜壳，自动冲洗功能。 |
| 纯水箱 | PE 材质锥底式，容积≥500L，配备 0.2μm 细菌过滤装置、紫外线杀菌及臭氧消毒管路。 |
| 供水管路 | 卫生级材质，循环恒压供水，压力 0.25-0.4MPa。 |
| 主机尺寸 | ≤685×1000×1717mm，占地＜1㎡；水箱直径≤800mm，占地＜0.8㎡。 |

三、内镜储存柜

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 储镜数量 | ≥6 条，旋转式内镜挂架，降低取挂强度。 |
| 显示屏 | 液晶显示屏，支持刷卡记录操作员、内镜编号及存取状态，可连接任意厂家追溯系统。 |
| 消毒功能 | 两组 30W 紫外线灯管，循环风消杀；支持一键消毒及多时间点定时消毒，实时显示温湿度、消毒时长。 |
| 柜体材质 | 不锈钢材质，外表面：附涂层 + 不锈钢，内表面：不锈钢板或高分子复合材料，符合院感要求。 |
| 脚轮 | 4 个医用级静音脚轮（2 个自锁 + 2 个活动）。 |
| 其他配置 | 220V 电源，透明钢化玻璃视窗，内置照明，双弹层密封圈密封。 |

四、内镜转运车

| 项目 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 结构材质 | 主体全钢无缝设计，采取防锈蚀工艺，底盘实心不锈钢；高分子托盘及透明 ABS 消毒盆盖。 |
| 层数设计 | 三层组合，独立物理区分清洁与污染内镜。 |
| 静音轮 | 带刹车四方旋转静音轮。 |
| 人体工学 | 倾斜把手（扁圆形截面），底座踢脚空间设计，推动舒适防碰撞。 |