自流井区第二人民医院

关于卫生监督及应急能力提升及自动体外除颤仪（AED）等项目医疗设备

院内采购项目拟招标参数汇总表

	设备名称
	主要参数

	电动洗胃机
	主要技术参数：

1.输入功率：250VA

2.自控：冲液量为≥250-350ml/次；吸液量为≥300-450ml/次

3.过滤瓶：800m1×2

4.流量：≥2L/min；

5.电源：-220V，50Hz

6.噪声：≤65dB（A）

7.压力控制：47KPa-67KPa

8.附件:贮液桶、吸引软管、胃管、连接管等

	心电监护仪
	主要技术参数：

1.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况

2.具有QT/QTc测量功能

3.血氧测量范围：0%-100%

4.脉率测量范围：20bpm-300bpm

5.标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%

6.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心；

7.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等

8.具有与NIBP同侧测量功能

9.无创血压测量范围：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg等

10.共模抑制能力＞106db

11.标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时

12.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型

13.整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2

14.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV 

★15.导联数：≥5导联
★16.主机使用寿命≥10年

	眼压计
	主要技术参数：

1.眼压测量范围：0-60mmHg

2.准确度： ±1.2mmHg（7mmHg ≤IOP≤20mmHg）、±2.0mmHg（20mmHg≤IOP≤30mmHg）、±2.5mmHg（30mmHg≤IOP≤50mmHg）


3.设备与角膜的标准工作距离11cm，配备自动对焦系统和三维自动追踪功能，确保测量稳定性。

4.支持手动或自动测量模式，对焦良好时自动测量。

5.内置安全限位功能，防止喷气口过近角膜；移动范围通常前后≥36mm、左右≥85mm。

	电子耳镜
	主要技术参数：

1.高清内窥镜，光学三倍放大旋转接头

2.具有光纤传导技术

3.整机耐热、耐低温和抗冲击ABS合成材料外壳
4.灯源采用直流2.5V，电流0.7A，功率1.75w

★5.360度均衡发光强度25LM的LED灯泡，色温3050K

	除颤仪
	主要技术参数：

★1.设备具备良好的便携性，整机重量（含电池和除颤电极）重量≤1.0kg，机器整体体积≤1000CM³，设备有多种便携配件，背式/腰戴两用便携包、可全面显示设备外观的透明车载支架、贴合设备尺寸的金属墙架，电极片与主机采用整体化设计，有电极片收纳仓，无需另外配置电极片收纳包，主机本身具备优异的抗冲击/跌落性能：需出具正式检测报告

2.防尘防水级别：≥IP65

3.工作温度范围：-15℃－50℃，短期存放温度-40℃～+70℃，且至少可存放7天。

4.除颤性能：根据病人阻抗进行自动补偿，具备成人和儿童两种除颤模式，采用低能量双相波除颤技术，除颤能量可根据阻抗动态调整，输出的最大除颤能量≤150J，输出的最大儿童除颤能量≤ 50J；可一键式快速切成人/儿童模式，无需通过更换电极片实现，且电极片具有成人和儿童电极片粘贴方式和粘贴位置提示。

5.存储与数据传输：设备的内部可存储不少于2000份自检信息；内置4G/5G无线数据传输，带GPS，无需外挂辅助装置进行数据传输；具有录音功能，可支持在救援数据同步存储的情况下，不少于2小时录音数据存储

6.操作性能：设备须为按键开机方式，避免误关盖导致设备关机，影响现场抢救

7.电池：耐用免维护的高性能一次性锂/锰电池，电池有效期≥5年；充电新电池可支持最高能量下可电击次数≥250 次，新电池首次提示低电量后还可实施电击次数≥30次及以上。

8.电极片：电极片与主机预连接，保证运行中的电极片状态确认；主机原装电极片出厂有效期≥4年；支持电极片过期语音报告提醒

9.其他：主机设备使用寿命≥10年及以上

	自动体外除颤仪（AED）
	主要技术参数：

1.防水防尘≥IP55，以适应不同使用场景。
2.输出能量：成人最大能量可支持150-360J

3.病人阻抗范围：不小于20～300Ω

4.设备开机充电时间≤7秒，可检测电池低电量并给出报警提示

5.在适合条件下，至少可支持360次200J除颤治疗或210次360J除颤治疗

6.为防止误操作，开机后设备主机界面可有效操作按键含拨片≤2个

7.工作温度范围：≥-5℃～50℃，工作湿度范围≥0%～95%非冷凝

8.采用双向波技术，能根据患者胸部阻抗自动优化能量输出，提高除颤成功率；电极片需与设备兼容，并具备有效期提示功能；支持成人/小儿患者类型快速一键切换，可根据病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式，自动识别成人、小儿电极片，根据电极片类型自动选择对应的除颤能量。

9.数据传输：主机设备支持内置Wifi\4G\5G等无线数据传输功能，可将每天设备自检数据（包含电池电量、电极片、使用信息等）无线传输到远程AED管理平台

10.插入电池后自动启动设备状态检测，检测项应至少包含全部功能键（检测主控模块、治疗模块、电极片、电源模块、1J 充放电、按键、喇叭）、电极片连接状态

11.电池使用年限≥5年，单副电极片有效期≧36个月。

12.设备每天、每周、每月、每季度都会进行自检，自检报告可通过管理平台进行查看和导出。

13.主机具有电池查看窗，可以在不开机不开盖的状态下监测电池电量。

14.数据存储内存容量≥1G，可存储≥1500条事件记录或≥2000份自检报告，保存至少≥5小时ECG 波形。具备录音功能，可保存≥70分钟抢救现场录音。


