自流井区第二人民医院

关于口腔科牙科综合治疗机采购项目

院内询价采购参数

## 一、牙科综合治疗机

### （一）核心功能

### 1.控制与安全：集成控制面板，可一键联动椅位、灯、水热、痰盂等；具备过载/漏电保护与EMC抗干扰设计。

### 2.患者诊疗单元：配备可调节牙科椅（升降/后仰范围合规）、头枕与脚控系统，支持一键切换诊疗/复位/漱口位。

- 3.助手辅助模块：双路抽吸（强吸）、多功能三用枪、陶瓷痰盂与自动冲洗程序。

- 4.水电气控制系统：独立气/水调压与流量计，支持外接中央气源/水源；可选内置蒸馏水盒与加热功能，支持一键管路消毒。

- 5.医生操作模块：集成牙科灯、医生椅、带气动制动的手机模块（可锁止与微调位置），支持高速/低速手机与洁牙机等器械接入。

- 6.适用范围：口腔门诊常规检查、补牙、根管治疗、洁治、简单外科及基础修复等一体化诊疗。

### （二）主要技术参数

| 序号 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 座椅扶手为前翻式设计，扶手连接处位于椅身中部 | - |
| 2 | 整机工作功率≤350VA，牙椅注册使用期限≥15年 | 提供牙椅铭牌照片佐证 |
| 3 | 口腔灯为感应LED冷光灯，支持白光/黄光双色温切换（色温最大值≥4800K，最小值≤2700K）；照度无极调节，最高照度≥30000Lux；无接触式控制 | - |
| 4 | 侧箱采用铸造铝合金箱架；外壳材质耐酒精消毒、耐UV老化 | - |
| 5 | 座椅承重范围≥160kg，可承受≥160kg×4的载荷试验；座椅升降范围：最高≥850mm，最低≤350mm | 提供第三方检测报告 |
| 6 | 弯板采用精密铝合金铸造工艺，弯板宽度≥18cm，厚度≥15mm | - |
| 7 | 座椅皮革具备防霉抗菌效果 | 提供第三方检测报告 |
| 8 | 靠背主体采用冷轧钢板和静电喷涂工艺，背部无塑料包裹 | - |
| 9 | 具备椅位补偿功能，靠背仰俯操作同时坐垫进行同方向小幅度抬升或回落 | - |
| 10 | 配备防误触急停开关，采用平头内槽式设计 | - |
| 11 | 消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水出水口 | - |
| ▲12 | 配备净水消毒设备：采用一体化水路消毒模块，支持一键自动管路消毒，可杀灭口腔常见致病菌，消毒残留≤国家标准，适配诊疗用水全程净化消毒，杜绝交叉感染 | 提供产品功能说明 |
| 13 | 下挂式器械盘，配置防滑软垫和低压24V观灯片；配置≥10功能按键的控制面板 | - |
| 14 | 平衡臂可承受重量≥5kg | 提供第三方检测报告 |
| 15 | 配备可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统及超温安全保护；水杯供水和冲痰盂时间可设定 | - |
| 16 | 强弱吸过滤器过滤精度≤1mm²，有效过滤面积≥600mm² | 提供第三方检测报告 |
| 17 | 侧箱双边侧门可完全打开，无需工具即可快速拆装；水气与电路分离设计，采用英制聚醚管（耐高压、耐水解、耐酸碱腐蚀），≥4种颜色区分水气路 | - |
| 18 | 侧箱通过牙椅坐垫中心下方连接，可旋转至牙椅前方 | 提供实物图片 |
| ▲19 | 内置洁牙机：高频磁伸缩式，工作频率 28kHz-30kHz，功率可调，具备自动水流、防烫伤、过载保护功能，支持洁治、抛光、牙周维护模式，适配临床常规牙周与根管荡洗 | 提供产品参数页 |
| 20 | 助手位配置可旋转助手杆、助手搁置台及强弱吸手柄各1支 | - |
| 21 | 可选内外置地箱；内置封闭电源，变压器线圈非直接裸露 | - |
| 22 | 配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、水杯供水、冲洗痰盂 | - |
| 23 | 配置医生椅，至少6个方位可调节 | - |
| ▲24 | 综合治疗机采用上挂式结构：器械盘、手机接口、三用枪均为上挂式布局，操作视野无遮挡、易清洁消毒，符合院感防控要求 | 提供实物图片 |

### （三）配置清单

- 1.治疗椅 1套

- 2.感应双色冷光灯 1套

- 3.可旋转侧箱 1套

- 4.电动驱动系统 1套

- 5.内置低压观片灯 1套

- 6.三用枪 2套

- 7.一体式痰盂缸 1套

- ▲8.消毒系统1套；含管路消毒主机 + 消毒接头 + 专用消毒液；高速手机 2 把（标准四孔，转速≥30 万转，带防回吸）、低速手机 1 把（配套低速马达、低速直机、低速弯机，扭矩稳定、适配常规打磨 / 抛光）（提供手机规格参数）

- 9.强弱吸系统 1套

- 10.地箱 1套

- 11.多功能脚踏 1套

- 12.医师椅 1套

- 13.内置热水系统 1套

- ▲14.内置洁牙机 1套：含主机 + 原装工作尖3支（洁治尖 / 牙周尖 / 荡洗尖）+ 手柄 + 连接线，即插即用、无需改装

- ▲15.无油空气压缩机（一拖二） 1套：无油静音型，工作压力 0.55-0.8MPa，储气罐≥30L，具备过压保护、自动排水、过热保护，噪音≤55dB，可同时供 2 台牙科设备稳定运行（提供产品检测报告）

- ▲16.净水设备1套（带消毒功能）：采用PP 棉 + 活性炭 + 超滤三级过滤，配套紫外线消毒模块，出水符合口腔诊疗用水标准，流量≥2L/min，适配牙椅供水系统（提供水质检测报告）

## 二、口腔数字观察仪

### （一）主要技术参数

| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 22寸1080p(16:9)高清高亮液晶屏，分辨率1920×1080，Pro格式 |
| 2 | 储存32GB，内存4GB |
| 3 | 纳米电容多点触控 |
| 4 | 22纳米8核64位处理器；G52高速显卡 |
| 5 | 支持WIFI+有线网络 |
| 6 | 标配45mm或55mm直径牙椅摇臂 |
| 7 | 深度定制Android系统+自研牙科椅旁智慧系统 |
| 8 | 摄像图像分辨率1080p，真实硬件像素500万 |
| 9 | 95度超广角大景深镜头，可拍摄2颗牙到半口全景照片 |
| 10 | 最大帧率30fps，焦距2cm-3.5cm，对比度10000:1，亮度1300cd/m²，感光面积1/5英寸，配备8颗LED照明灯 |
| 11 | 支持智能语音命令交互 |
| 12 | 支持内窥镜AI诊断、影像大模型推理及诊断报告自动生成 |
| 13 | 具备高清广角内窥镜、AI诊断、影像大模型推理、诊断报告、接诊洽谈、口腔图册、沟通视频、患者管理、智能病历、影像云、知情同意电子签名、价目表、CT远程控制、医嘱、无线投屏、影音娱乐、DSD美牙设计、头影测量分析功能；兼容e看牙/牙医管家/轻松牙医/美亚美牙等第三方门诊管理应用；拥有软件产品注册证3项、专利及软著16项 |

### （二）配置清单

- 1.智慧触摸显示一体机 1台

- 2.内窥镜手柄 1把

- 3.挂臂 1套

- ▲4.光固化灯 1个：LED 宽谱光固化，波长 450-470nm，光强≥1200mW/cm²，具备定时固化（3s/5s/10s）、防蓝光、低功耗，适配所有常规树脂固化，续航≥40 分钟（提供产品参数）

- 5.牙科椅旁智慧系统软件 1套

## 三、售后服务要求

### （一）质保服务

- 1.提供设备质保服务，其中牙科综合治疗机整机免费质保期不少于3年，核心部件（主控系统、牙科电机、气路水路核心组件、座椅驱动系统）质保期不少于5年；口腔数字观察仪整机及软件免费质保期不少于1年，核心硬件质保期不少于3年。质保期自设备安装调试验收合格之日起计算。

- 2.质保期内，因设备设计、原材料、制造工艺缺陷导致的故障，提供免费维修、更换零部件、上门服务，不收取任何工时费、配件费、差旅费。

- 3.易损易耗件（车针、滤芯、密封圈等常规耗材）、人为损坏、操作不当、不可抗力造成的损坏不在免费质保范围内，需在合同中明确列明免责范围。

- 4.需出具原厂正规质保承诺函，明确质保主体、质保范围及期限。

### （二）故障响应与维修服务

- 1.提供7×24小时全天候技术支持，设立专属售后对接人员及报修热线，接到故障报修后1小时内必须响应并提供远程技术指导。

- 2.远程无法解决的故障，工程师需在24小时内抵达自贡市自流井区现场处置。

- 3.一般故障需在抵达现场后24小时内排除；重大故障无法及时修复的，需无偿提供同规格备用设备，保障诊疗工作正常开展，直至设备修复完毕。

- 4.质保期外，提供终身维修服务，仅收取配件成本费用，免收上门服务费、工时费；收费标准需提前书面公示，合同期内不得随意涨价。

### （三）安装调试与技术培训

- 1.设备到货后，在采购方通知后7个工作日内安排原厂授权工程师上门完成安装、管路连接、固定调试、整机性能检测，出具正式安装验收报告。

- 2.安装完成后，提供不少于1次免费现场集中培训，培训对象包含医生、护士及设备管理人员，内容涵盖设备操作规范、日常维护保养、简单故障排查、安全使用注意事项。

- 3.提供全套纸质及电子版操作手册、维护手册、合格证明等资料，可根据采购方需求提供二次进阶培训。

### （四）定期维护保养

- 1.质保期内，每年提供不少于2次免费预防性维护保养，包含设备清洁消毒、气路水路检漏、电路安全检测、座椅及器械位校准等。

- 2.每次维护保养后，需出具书面维保报告，详细记录设备运行状态、维保内容、更换部件情况，建立专属设备维保档案。

- 3.采购方提出临时维护需求时，需在48小时内安排人员上门处置。

### （五）备件及耗材保障

- 1.承诺设备停产后10年内持续供应原厂备件，在四川省内设立常用备件库存，常规备件48小时内送达自贡市，特殊备件不超过7天。

- 2.质保期内维修所需全部备件无偿提供；质保期外，以不高于市场均价的价格供应原厂备件及配套耗材。

### （六）增值服务

- 1.质保期内，免费提供设备系统软件升级、功能优化服务。

- 2.因科室调整等原因需设备移机的，质保期内提供1次免费移机、重新安装调试服务。

- 3.建立专属客户服务档案，每季度回访设备使用情况，主动提供技术指导。

### （七）违约责任

- 1.未按约定时限响应报修、上门维修或排除故障，每逾期1天，按该台设备合同金额的0.5%支付违约金。

- 2.因设备质量问题或维修不及时导致诊疗工作受影响的，采购方有权要求退换货，并承担相应损失。

- 3.未履行质保、维保、培训等承诺的，采购方可扣除相应履约保证金。

### （八）其他

- 1.本售后服务条款作为采购合同不可分割部分，与合同具有同等法律效力。

- 2.需提供详细售后联系方式、服务网点地址及原厂授权证明文件。